６　精度管理結果

6.1　イオン成分

6.1.1　試料の調製方法

陰イオン、陽イオンそれぞれについて、下記の手順で精度管理試料を調製し、各機関へ未知濃度試料として配布した。調製濃度を表6-1に示す。

（1）陰イオン混合試料

市販のCl-、NO3-、SO42-混合標準液（それぞれ20, 100,100 mg/L）25mLを1000mLメスフラスコに分取後、超純水でメスアップし、精度管理試料（陰イオン）とした。

（2）陽イオン混合試料

市販のNa+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+混合標準液（それぞれ20,25,50,30,50 mg/L）50mLを1000mLメスフラスコに分取後、超純水でメスアップし、精度管理試料（陽イオン）とした。

6.1.2　各機関の測定結果

測定結果を表6-2に示す。

（1）陰イオン

各機関の測定結果の平均値は、調製濃度と概ね一致した。

Cl-、NO3-、SO42-の成分については、機関によるバラツキがCVで9％以内であり、概ね良好であった。

（2）陽イオン

各機関の測定結果の平均値は、調製濃度と概ね一致した。

Na+、NH4+、K+、Mg2+については、機関によるバラツキがCVで8％以内であり、概ね良好であった。

Ca2+については、平均値から25％程度過小な値を示した機関が1機関あったため、CVで11％となった。

6.2　炭素成分

6.2.1　試料の調製方法

２台のハイボリウムエアサンプラーで大気粉塵を同時に採取した。ろ紙は石英繊維ろ紙を用いてそれぞれろ紙①、ろ紙②とした。大気捕集量は、ろ紙①が1008.1 m3、ろ紙②が 1008.2m3であった（ろ紙の捕集面積400cm2）。それらのろ紙をカッターでφ47mmに切り抜き、ペトリスライドに入れ、検体とした。また、新品の石英繊維ろ紙も同様に切り抜き、ブランクろ紙とした。

6.2.2　各機関の測定結果

測定結果（検体の値からブランクろ紙の値を差し引いた値）を表6-3に示す。

各機関の測定結果については、いずれの成分も平均値からのズレが30％以上の測定値はなかったが、CVはOCが13％、ECが9％、Char-EC が9％、WSOCが15％であり、OC及びWSOCは若干バラツキが大きかった。

また、ろ紙の違い（ろ紙①、ろ紙②）及び測定機種の違い（S：Sunset Lavoratory、D：DRI MODEL2001A）について検証し、それぞれの平均値についても同表に示した。

各炭素成分のろ紙の違いについて、F検定※1及びｔ検定※2を実施したところ、いずれの成分もろ紙①とろ紙②の分散及び平均値に有意差は認められなかったため、ろ紙の違いによるバラツキは概ね無いものと考えられた。

次にOC、EC、Char-ECの測定機種の違いについて、F検定及びｔ検定を実施したところ、F検定によりECについては有意差が認められ、ｔ検定によりOCについて有意差が認められた。OCの平均値は、測定機種Dの方が若干高かった。

参考としてTC(OC＋EC)の値も示した。TCはOCに比べてバラツキが小さく、CVは10％であった。

※1　F検定・・2標本のバラツキが等しいか否かを両者の比を取ることで分散性

を検定するもの。有意水準は5％とした。

※2　ｔ検定・・2標本の平均値の差について検定するもの。今回はF検定にて

等分散である場合に検定を実施している。有意水準は5％とした。

6.3　無機元素成分

6.3.1　試料の調製方法

あらかじめ超純水800mLと硝酸50mLを入れた1000mLメスフラスコに、混合標準液4mLを分取後メスアップし、精度管理試料（無機元素成分）とした。調製濃度を表6-4に示す。

6.3.2　各機関の測定結果

測定結果を表6-5に示す。

各機関の測定結果の平均値は、調製濃度と概ね一致した。

Na、Al、K、Sc、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、As、Rb、Sb、Cs、Ba、La、Ce、Sm、Pbは機関によるバラツキがCVで8％以内であり、概ね良好であった。

Zn、Se、Moは、機関によるバラツキがCVで10％と若干大きかった。このうちMoは、調製濃度からのズレと平均値からのズレがいずれも30％以上の測定値を除外すると、CVで5％となった。

Caは、機関によるバラツキがCVで24％と比較的大きかったが、調製濃度からのズレと平均値からのズレがいずれも30％以上の測定値を除外すると、CVで10％となった。

# Text boxes

表6-1　精度管理試料の調製濃度（イオン成分）

表6-2　各機関の精度管理試料測定結果（イオン成分）

表6-3　各機関の精度管理試料測定結果（炭素成分）

表6-4　精度管理試料の調製濃度（無機元素成分）

表6-5　各機関の精度管理試料測定結果（無機元素成分）