Ⅱ　資料編

２　測定方法及び検出下限・定量下限

2.1　粒子状物質濃度

（1）ろ紙の秤量

常時監視マニュアル及び成分測定マニュアルに準拠し、ろ紙を一定の温度（21.5 ±1.5 ℃）、相対湿度（35 ±5%）で恒量化し、精密電子天秤で秤量した。秤量の条件を表2‐1に示した。

# 表2-1　ろ紙の秤量に関する測定地点ごとの条件

（2）濃度の算出

ろ紙の秤量結果及び吸引大気量から次式により粒子状物質の濃度（μg/m3）を求めた。

粒子状物質の濃度 = (We – Wb – ΔWL) ÷ V

ただし　We　 ：捕集後のろ紙の重量（μg）

Wb　  ：捕集前のろ紙の重量 （μg）

ΔWL：ラボブランク用フィルター（3枚以上）の

捕集前後の質量変化の算術平均値

V    ：吸引大気量 （m3）

2.2　水溶性イオン成分濃度

分析方法は、成分測定マニュアルに準拠した。ろ紙を切出し、抽出瓶に入れた。ここに超純水を加えて抽出した後、フィルターでろ過し、試験液とした。これをイオンクロマトグラフに注入し、試験液中の陽イオン5成分（NH4+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+）、陰イオン3成分（Cl−、NO3−、SO42−）の濃度を測定した。分析条件を表2‐2に示した。

# 表2-2　水溶性イオン成分濃度の分析条件

2.3　炭素成分

2.3.1　炭素成分濃度

分析方法は、成分測定マニュアルに準拠した。試料を捕集した石英ろ紙を切出し、炭素分析装置で、IMPROVEプロトコルにより濃度を測定した。なお、分析雰囲気は、OC1からOC4までがHe、EC1からEC3までが98%He + 2%O2である。

分析条件を表2‐3‐1に示した。

# 表2-3-1　炭素成分濃度測定に関する測定地点ごとの条件

2.3.2　水溶性有機炭素成分濃度（WSOC）

試料を捕集したろ紙を切出し、新鮮な超純水を加えて抽出し、その抽出液をフィルターでろ過した。燃焼酸化-赤外線式TOC分析法によりTOC装置を用いて、抽出液中の全炭素の濃度を測定した。分析条件を表2‐3‐2に示した。

# 表2-3-2　水溶性有機炭素成分濃度測定に関する測定地点ごとの条件

2.4　金属等の無機元素成分濃度

分析方法は成分測定マニュアルに準拠し、酸分解/ICP-MS法又は、エネルギー分散型蛍光X線分析法により、次の無機元素の濃度を測定した。ナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、ケイ素（Si）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、スカンジウム（Sc）、チタン（Ti）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、臭素（Br）、ルビジウム（Rb）、モリブデン（Mo）、アンチモン（Sb）、セシウム（Cs）、バリウム（Ba）、ランタン（La）、セリウム（Ce）、サマリウム（Sm）、ハフニウム（Hf）、タングステン（W）、タンタル（Ta）トリウム（Th）、ベリリウム（Be）、鉛（Pb）、ベリリウム（Be）、カドミウム（Cd）、スズ（Sn）（測定地点により異なる）。分析条件を表2‐4に示した。

（1）酸分解/ICP-MS法

① 試料を捕集したPTFE製ろ紙を切出し、密閉容器に入れ、酸を加えて分解した。分解後の溶液を、ホットプレート上で加熱蒸発させ、希硝酸を少量加えて加熱し、全量フラスコに移して標線まで希硝酸を加えて試験液を調製した。（圧力容器法）

② 試料を捕集したPTFE製ろ紙を切出し、酸を加え、超音波を15～20分照射した後に、80℃で1時間加熱した。続いて超音波を15～20分間照射し、試験液とした。（超音波-ヒートブロック法）

①又は②により調製した試験液を、内標準物質を用いてICP-MSで測定した。

（2）エネルギー分散型蛍光X線分析法（EDX）

試料を捕集したろ紙を切り出さず、そのままサンプルホルダにセットし、エネルギー分散型蛍光X線装置で測定した。

# 表2-4　無機元素成分の分析条件

2.5　各成分の検出下限値と定量下限値

2.5.1　水溶性イオン成分

# 表2-5-1-1　水溶性イオン成分濃度の検出下限値と定量下限値（春）

# 表2-5-1-2　水溶性イオン成分濃度の検出下限値と定量下限値（夏）

表2-5-1-3　水溶性イオン成分濃度の検出下限値と定量下限値（秋）

# 表2-5-1-4　水溶性イオン成分濃度の検出下限値と定量下限値（冬）

2.5.2　炭素成分

# 表2-5-2-1　炭素成分濃度の検出下限値と定量下限値（春）

表2-5-2-2　炭素成分濃度の検出下限値と定量下限値（夏）

表2-5-2-3　炭素成分濃度の検出下限値と定量下限値（秋）

表2-5-2-4　炭素成分濃度の検出下限値と定量下限値（冬）

2.5.3　金属等の無機元素成分

# 表2-5-3-1　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（春）

# 表2-5-3-2　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（春）

表2-5-3-3　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（春）

表2-5-3-4　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（春）

# 表2-5-3-5　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（夏）

表2-5-3-6　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（夏）

表2-5-3-7　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（夏）

表2-5-3-8　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（夏）

# 表2-5-3-9　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（秋）

表2-5-3-10　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（秋）

表2-5-3-11　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（秋）

# 表2-5-3-12　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（秋）

# 表2-5-3-13　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（冬）

# 表2-5-3-14　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（冬）

# 表2-5-3-15　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（冬）

# 表2-5-3-16　金属等の無機元素成分濃度の検出下限値と定量下限値（冬）